## Slide 1
Ausschalten: u. gedrückt halten, länger als 3 Sek. Count- down zählt runter! Signalton ertönt und Alarmleuchte erblickt! (ca. 1 Sek.) Grünes Betriebsled wird ausgeschaltet |  | Einschalten: OK- Taste 3 Sek. gedrückt halten, ein Count- down zählt runter! Signalton ertönt und Alarmleuchte erblickt! Grünes Betriebsled wird eingeschaltet | 
Wenn das Gerät in Betrieb ist steht H2S , CH4, CO2, CO steht auf 0, ausgenommen ist O2, dieses steht auf 20,9%. A1 ist quttierbar aber bedenken das man auf den Eigenschutz denken sollte. A2 ist nicht quttierbar- Rückzug (Gefahr im Verzug) Bei einem Explosionsalarm sofortiger Rückzug! |  |  | 
H2S (Schwefelwasserstoff) A1: 5 ppm A2: 10 ppm nicht quittierbar Geruch nach faulen Eier 1000 ppm tödlich nach wenigen Minuten |  |  | 
CH4 (Methan) A1: 20 % UEG A2: 50 % UEG nicht quittierbar farbloses, geruchloses Gas Volumenanteil zwischen 4,4 u. 16,5 Prozent in der Luft bildet es explosiver Stoff |  |  | 
CO2 (Kohlenstoffdioxid) A1: 1,0 Vol% A2: 3,0 Vol% nicht quittierbar farbloses, geruchloses Gas 20 Vol% tödlich innerhalb kurzer Zeit |  |  | 
O2 (Sauerstoff) A1: 19 Vol% A2: 23 Vol% nicht quittierbar farbloses, geruchloses Gas Bei Sauerstoffmangel kann es zu Bewusstseinstörung bis zum Tod führen |  |  | 
CO (Kohlenstoffmonoxid) A1: : 30,0 ppm A2: 60,0 ppm nicht quittierbar farbloses, geruchloses Gas 1500ppm in 60 min tödlich, 8000ppm min in 10 min tödlich, 40000ppm in 2 min tödlich |  |  |